- 偏差报告

- 总结概述 Executive Summary

  - 偏差描述：

- 检验员韩婧于2026年2月14日在化学仪器室一使用总有机碳分析仪（仪器编号QC-OO8）上，按照检验规程SOP-C005009-02《总有机碳检测仪校准标准操作规程》进行系统适用性相关测试；测得响应值偏大，不符合系统适用性要求。

1.2. 根本原因：

造成此次偏差的最可能原因是容量瓶清洗方式为手洗，同时清洗多个瓶子可能存在清洗不均匀的情况；且使用前未检查容量瓶内壁是否有残留异物等，最终导致检测结果异常。

1.3. 纠正预防措施：

1）立即停止使用该批次可疑器皿，对此批次容量瓶按SOP-C001010-02《分析用玻璃器皿清洗标准操作规程》重新彻底清洗、浸泡、冲洗、烘干。

2）重新进行TOC系统适用性检测。

3）升版SOP-C001010-02《分析用玻璃器皿清洗标准操作规程》，并对相关人员进行培训，严格执行玻璃器皿使用前目视检查，确认无污渍、无残留、无破损后方可使用。

4）洗瓶机安装后使用洗瓶机清洗实验室玻璃量器。

- 根本原因调查 Root Cause Investigation

  - 背景介绍 Background Introduction

    - 检测方法

在总有机碳检测仪(仪器编号QC-008)上，按照检验规程SOP-C005009-02《总有机碳检测仪校准标准操作规程》中进行系统适用性相关测试。

    - 溶液制备过程

精密称取105℃干燥至恒重的蔗糖对照品含量（99.8%）约30mg，置100ml容量瓶中，加总有机碳检查用水溶解并稀释制成约含300mg/L的蔗糖溶液a，再精密移取该溶液1ml，置250ml容量瓶中加总有机碳检查用水溶解并稀释至刻度，制成约1.20mg/L的蔗糖溶液b（每升含碳0.50mg），溶液b应临用新制。

    - 检测结果（附件1）

| - 样品ID | - TIC(mg/L) | - TOC(mg/L)（≤0.5ppm） |
| --- | --- | --- |
| - 蔗糖对照品溶液 | - 0.160 | - 4.713 |
| - 蔗糖对照品溶液 | - 0.161 | - 4.653 |
| - 蔗糖对照品溶液 | - 0.161 | - 4.665 |

  - 偏差根本原因分析及调查 Root Cause Analysis and Investigation

    - 初步原因分析

蔗糖对照品溶液TOC值出现异常主要跟人员、仪器、检测方法、样品、环境这五类因素有关。因此从这五类进行初步原因分析如下：

| 直接影响因素 | 原因分析 | 分析结论 |
| --- | --- | --- |
| 仪器 | 仪器设备的原因的可能性； | 无法排除 |
| 方法 | 分析方法错误的原因的可能性 | 无法排除 |
| 人员 | 人员操作失误的原因； | 无法排除 |
| 样品 | 样品的原因的可能性； | 无法排除 |
| 环境 | - 理化室房间温度为23.5℃，湿度21%符合要求(温度为10-30℃,湿度≤80%)；化学仪器室一房间温度为20.9℃，湿度20%：符合要求(温度为10-30℃,湿度≤75%)。 | 初步排除 |

- 对仪器、样品及方法、人员进行进一步调查：

- 样品配制错误、样品被污染，样品使用错误原因都可能造成蔗糖对照品溶液TOC值出现异常。

- 仪器进样量不准确或漏液可能造成蔗糖对照品溶液TOC值出现异常。

- 仪器方法使用错误，可能造成蔗糖对照品溶液TOC值出现异常。

- 人员操作失误，可能造成蔗糖对照品溶液TOC值出现异常。

    - 全面调查

针对上述可能的原因进行全面调查

      - 仪器设备方面的调查

- 查看总有机碳检测仪(仪器编号：QC-008)，确认该仪器校验合格，在校验有效期内，符合检验要求(附件2）。查看仪器维护保养记录，均按时进行维护（附件3）。查看仪器日志，无报错信息（附件4），仪器主机控制面板显示正常，仪器在整个检测过程中均未发现异常。因此可以排除仪器故障导致蔗糖对照品溶液TOC值出现异常的可能。

      - 方法错误，可能造成蔗糖对照品溶液TOC值出现异常。

此检测为仪器内置默认设置方法无需选择。排除方法使用错误的可能。（附件5）

      - 人员操作失误

查看检验员上岗培训，对操作人员的总有机碳检测仪的操作培训资格进行检查；检验人员韩婧，经过培训，具备检验资质，可以独立完成总有机碳系统适用性的检验工作。排除人员未经培训上岗的可能。

      - 样品方面的调查

- 蔗糖对照品验收及使用管理方法如下：

蔗糖对照品来源为中国食品药品检定研究院，批号为111507-202406，有效期信息在中检院官方网站进行核验，未发布对应批号的停用公告。

验收蔗糖对照品时，外包装、标签信息、实物与采购单据一致，随货技术资料完整齐全。验收合格后，将对照品按其说明书规定的储存条件妥善存放。取用对照品时，从冷藏环境取出后置于干燥器内平衡至室温再进行使用。进行此次系统适用性试验时称取的对照品为首次开瓶。

- 对照品溶液配制方法如下：

精密称取105℃干燥至恒重的蔗糖对照品含量（99.8%）约30mg，置100ml容量瓶中，加总有机碳检查用水溶解并稀释制成约含300mg/L的蔗糖溶液a，再精密移取该溶液1ml，置250ml容量瓶中加总有机碳检查用水溶解并稀释至刻度，制成约1.20mg/L的蔗糖溶液b（每升含碳0.50mg），溶液b应临用新制。

从上述方法中可知，有一次称量，两次定容，一次移液过程。按照反向操作的顺序进行调查，首先确认第二次移液使用的容量瓶是否存在异常。进行以下实验：

- 重新取用一个新容量瓶，在相同条件下取原同一储备液按相同操作稀释，进样，结果如下（附件6）

| - 样品ID | - TIC(mg/L) | - TOC(mg/L)（≤0.5ppm） |
| --- | --- | --- |
| - 蔗糖对照品溶液-02 | - 0.135 | - 0.485 |
| - 蔗糖对照品溶液-02 | - 0.137 | - 0.487 |
| - 蔗糖对照品溶液-02 | - 0.137 | - 0.484 |

- 符合系统适用性标准（≤0.5ppm）。

- 同时再次进样原容量瓶溶液结果如下（附件7）

| - 样品ID | - TIC(mg/L) | - TOC(mg/L)（≤0.5ppm） |
| --- | --- | --- |
| - 蔗糖对照品溶液（原容量瓶） | - 0.189 | - 4.695 |
| - 蔗糖对照品溶液（原容量瓶） | - 0.187 | - 4.689 |
| - 蔗糖对照品溶液（原容量瓶） | - 0.190 | - 4.663 |

- 偏差结果可以重现。

- 两次移液过程均使用一次性枪头，其余条件一致；由此推断首次二级稀释所用容量瓶本身可能存在污染，导致TOC测定值异常。

- 调查结论：综上，通过对样品方面原因进行调查，推断容量瓶污染是导致TOC测定值出现异常的原因。

- 2.2.3深入调查

2.2.3.1. 容量瓶为什么会被污染？

- 推测容量瓶污染来源可能与以下因素相关：

- 容量瓶本身清洗不洁净，瓶内残留污染物；

- 取用容量瓶时未保持密闭，使外界污染物进入瓶内；

- 容量瓶使用前未仔细检查外观，未能及时发现瓶身内壁可能存在污渍、残留等。

- 2.3.3.2. 原因分析：

- 1）实验室目前的容量瓶清洗方式为手洗，检验员一次会清洗多个容量瓶。此次调查使用的新容量瓶与被污染的容量瓶为同时清洗，因此不能排除同时清洗存在器皿清洗不均匀的情况。

- 2）经检验员描述，取用容量瓶时确认保持密闭状态，可排除因取用过程未密封外界污染物进入瓶内造成污染的情况。

- 3）检验员在使用前未仔细检查容量瓶内壁，未确认瓶内壁是否存在肉眼可见污渍及残留。

- 针对第一条可能原因，实验室已经采购洗瓶机，洗瓶机投入使用后可最大程度减少清洗不均的情况。

- 针对第三条原因，检验员查看SOP-C001010-02《分析用玻璃器皿清洗标准操作规程》，发现规程中没有关于使用前应进行外观检查的描述；须对该规程进行升版并培训。

- 影响评估Impact Assessment

  - 对目前批次产品质量的影响：

经调查，样品检测结果合格，对产品质量无影响。

  - 对偏差产品相邻批次质量的影响：

不涉及其他批次，对其他批次无影响；

  - 对其他产品质量或系统的影响：

不涉及其他产品，对其他产品无影响。

  - 回顾过去6个月内的重复性偏差发生情况：

- 回顾最近6个月的检测情况，6个月内无重复偏差发生；

  - 其他方面，如对客户、复验期/有效期、稳定性研究、验证/确认状态等的影响：

不涉及客户，对客户无影响；对复验期/有效期、稳定性研究、验证/确认均无影响。

- 调查结论Investigation Conclusion

- 造成此次偏差的最可能原因是容量瓶清洗方式为手洗，同时清洗多个瓶子可能存在清洗不均匀的情况；且使用前未检查容量瓶内壁是否有残留异物等，最终导致检测结果异常。

- 根本原因类别The Root Cause Categorzations

□ 过程控制缺陷 □ 外来异物  □ 校验/预防维修  □ 混淆  □ 物料质量缺陷

□ 人员失误     □ OOS 结果 □ 文件记录缺陷   □ 设备故障/过程中断

□ 环境         ☑ 其它(容量瓶污染）

- 纠正预防措施CA PA

| 序号 | 纠正预防措施内容 |
| --- | --- |
| 1 | 立即停止使用该批次可疑器皿，对此批次容量瓶按SOP-C001010-02《分析用玻璃器皿清洗标准操作规程》重新彻底清洗、浸泡、冲洗、烘干。 |
| 2 | - 重新进行TOC系统适用性检测。 |
| 3 | - 升版SOP-C001010-02《分析用玻璃器皿清洗标准操作规程》，并对相关人员进行培训，严格执行玻璃器皿使用前目视检查，确认无污渍、无残留、无破损后方可使用。 |
| 4 | - 洗瓶机安装后使用洗瓶机清洗实验室玻璃量器。 |

- 调查人/日期：

- QA 调查人/日期：