审批及颁发/APPROVAL & ISSUANCE

|  |  | 部 门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 草 | 质量控制部 |  |  |  |
| 审 核 | 质量控制部 |  |  |  |
|  | 质量保证部 |  |  |  |
| 批 准 | 质量负责人 |  |  |  |
| 颁 发 |  | 质量保证部 |  |  |

会审/COLLECTIVE REVIEW

| 部 门 | 签 名 | 日 期 | 部 门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / |  |  |  |

分发/DISTRIBUTION

| Copy-1 | Copy-2 | / |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量保证部 | 质量控制部 | / |  |  |  |

复审日期/REVIEW DATE

| 审核间隔 | 36个月 |  |
| --- | --- | --- |
| 签名/日期 | 签名/日期 | 签名/日期 |

一、目的/PURPOSE

建立检验用计算机管理制度，以规范质量控制部检验用计算机系统的管理，并确保检验数据的安全有效、可追溯性。

二、范围/SCOPE

适用于质量控制部检验用计算机系统（以下简称“计算机”）的管理。

三、职责/RESPONSIBILITY

检验员、质量控制部主管、质量控制部负责人和公司IT管理员对本文件的实施负责。

四、术语/GLOSSARY

无

五、内容/CONTENT

## 1  总则

1.1  运行系统：计算机应安装能与检验用软件兼容的、稳定的操作系统。硬件及软件应满足使用要求。

1.2  计算机使用与管理

1.2.1  检验用计算机系统只能用于检验工作，不得用于其他用途，禁止增删硬盘中的应用程序和系统软件、更改各项设置、存放私人文件、私自拆卸。

1.2.2  需对计算机进行统一命名，网络版工作站相关计算机从901开始顺序编号，其他色谱类仪器工作站计算机以连接的检验设备编号，非色谱类检验用计算机从801开始顺序编号；并应对计算机系统进行登记，注明其用途、储存检验数据的文件路径，见附录1《质量控制部检验用计算机目录》。

2  用户权限及密码管理

2.1  质量控制部检验用电脑系统用户分为2级管理，第一级为管理员，规定为公司IT，管理员账户获得对系统的完全控制权限。第二级标准用户，为质量控制部员工，标准账户不可获得对系统时间修改和管理系统日志的权限。电脑中的检验用软件，在功能许可的前提下应建立用户账号和权限管理；外部维修工程师或第三方计量工程师，可建立用户账号，赋予标准用户权限；如不熟悉工作站应使用质量控制部内部检验员的账号，由检验员（标准用户权限）配合进行仪器设备的操作。

2.2  计算机的标准用户应由质量控制部负责人进行授权，只有经授权的人员才能对计算机、控制仪器设备进行操作。管理员根据授权记录对员工的权限进行分配管理，新建或变更授权记录见REC-SMP-C002009-XX-01《检验用计算机使用人授权记录》，授权记录中应包括各检验用计算机及检验软件的可使用人员名单、权限范围。用户只能在授权的权限范围内操作。计算机的用户名一般为用户的姓名拼音，如姓名相同，在账号后加流水号XX区分。所有用户账号均不得使用通用名称，如“Administrator”、“System”、“Guest”、“Manager”

2.3  离职、岗位调动的用户应终止授权，由本人或班组长填写REC-SMP-C002009-02-01《检验用计算机使用人授权记录》由管理员停用账号，但不得删除任何历史账号。

2.4  所有账户未经许可个人不得拷贝检验文件或者泄露给他人，不得在计算机上使用个人储存器。因工作原因需要使用储存器的应先在有杀毒软件的电脑进行扫描后才能在计算机上使用。

2.5  用户权限

2.5.1  色谱类系统

根据人员的资质和职责分为IT(Administrator)、QC管理员(QC Administrator)、分析师(Chemist)、检验员(Analyst)和QA(Guest)级别。

2.5.2  其他类仪器系统

根据人员的资质和职责分为IT(Administrator)、QC管理员(QC Administrator)、检验员(Analyst)和QA(Guest)级别或根据实际情况进行分级，其中检验员执行分析方法的验证、转移或确认的职责；

| 权限级别 | 人员资质和职责 |
| --- | --- |
| IT | 1.经相关工作站培训合格的IT人员； 2.负责对工作站系统策略的设置； 3.负责对工作站仪器配置的管理； 4.负责对用户账号、用户权限级别、用户组的管理； 5.负责电子数据的备份和迁移； 6.不能删除账号和数据，不能运行序列进行检验数据的采集； 7.不参与项目和仪器方法、积分方法、报告方法的管理。 |
| QC管理员 | 1.由质量控制部经理指定，掌握工作站基本性能，能熟练操作工作站的人员，如班组长，主管，工程师； 2.负责对项目的新建和修改； 3.负责对仪器方法、积分方法、报告方法的新建和修改； 4.不能运行序列进行样品检验数据的采集。 |
| 分析师 | 1.分析方法的验证、转移或确认的人员； 2.负责对验证项目的仪器方法、积分方法、报告方法的新建和修改； 3.不得进行放行样品的检验。 |
| 检验员 | 1.能独立完成日常检验工作，负责放行样品的检验人员，以及负责仪器确认的人员； 2.可以加载方法组，编辑序列进行检验数据的采集； 3.不能新建、修改或删除仪器方法、积分方法和报告方法； 4.进行分析方法的验证、转移或确认(非色谱类系统)。 |
| QA | 1.QA人员、质量受权人或其他经过批准的需要查看电子数据的外来人员； 2.只能查看数据。 |

2.6  密码管理

2.6.1  检验用计算机均应设置开机密码，并启用屏幕保护密码功能（电脑等待3分钟即进入屏保状态），对有密码管理的检验软件需同时设置软件用户密码，如果需要离开，需锁定或登出电脑界面（窗口键+L）。

2.6.2  用户应自己保管个人密码，不得泄露给他人，输入密码时应注意保护，如用手遮挡。密码连续输错3次，系统锁定3分钟。如确实忘记密码，由IT管理员处理。

2.6.3  除另有规定外，密码应符合复杂性要求：

- 不能包含用户的账户名，不能包含用户姓名中超过两个连续字符的部分；

- 至少有六个字符长；

- 包含以下四类字符：

  - 英文大写字母（A 到 Z）；

  - 英文小写字母（a 到 z）；

  - 10 个基本数字（0 到 9）；

  - 非字母字符（例如 !$、#、%）；

2.6.4  密码应至少每90天更改一次。

2.6.5  部分系统，软件的密码管理如有特殊要求，按其要求进行管理。

2.7  安全管理

安全管理是指对保障系统安全可靠运行的关键安全环节的管理，计算机IT使用正版操作系统软件通过组策略提供的安全机制，实现系统的安全保护和安全服务。

2.7.1  质量控制部的计算机与特定的仪器连接后，一般不得随意移动与更换，除非因计算机出现故障或对计算机进行升级。

2.7.2  计算机系统不得安装与工作无关的软件或硬盘存放与工作无关的信息，如“游戏”、“音乐”等。

2.7.3  非IT用户禁止修改系统时间。指定人员应每月对计算机系统时间进行核对，若发现计算机系统时间与标准时间相差超过3min，应在相关工作站未使用时，由IT进行计算机系统时间校准(工作站在使用时禁止校准时间)，质量控制部人员应对校准后的时间进行复核。

2.7.4  质量控制部和IT人员应采取有效措施保护电子数据的完整性和有效性，必要时可以对计算机的硬盘进行锁定，界面一般只显示与工作相关的软件和图标，如液相配套的电脑只显示色谱工作站、我的电脑等。确保使用人员不得随意对电子数据和工作站软件进行修改和删除。

2.7.5  计算机系统应急处理由IT人员负责，对相关电子数据进行备份，确保计算机灾后能快速恢复计算机网络及其数据。

## 3  检验数据的存储及命名

3.1  检验数据的存储

3.1.1  应将检验数据的文件存储在专门的本地磁盘或服务器磁盘，检验相关的文件除特殊情况不得存放在C盘等安装了操作系统的磁盘内。检验数据的存放路径应是固定且有规律的，应能够使文件具有可追溯性和便于查找、备份。

3.1.2  检验软件数据只能存储在系统指定文件夹或数据库中，并记录存储地址。

3.1.3  检测方法及批处理应存放在使用人建立的指定文件夹里，其他人员不得改动、删除不是本人建立的检测方法及批处理文件。

3.2  数据文件命名

3.2.1  使用操作软件控制仪器时，如果可以应在运行前输入详细样品信息，包括样品名称、批号信息，有其他特别信息的也应注明，如（30℃  3M）。如果不能输入应以其他方式注明。

4  电子数据备份

4.1  数据备份的内容：检验用计算机中与检验数据相关的内容都需要进行备份，包括图谱数据、方法、序列、仪器日志等。

4.2  备份方式：

4.2.1  安捷伦网络版每周一22点开始全备份，备份至备份服务器BACKUP，每天22点开始增量备份，备份至备份服务器BACKUP，保留3个备份还原点

4.2.2  其他检验仪器每月备份一次，通过手工复制数据文件夹或软件自动备份数据到移动硬盘，每次备份2份，当月未产生新数据的可不用备份。

4.2.3  备份的数据按固定路径存放于移动硬盘：“仪器编号\年－月”，例如QC-005高效液相色谱仪2023年11月的备份数据存放于“QC-005\2023-11”。

4.3  数据备份后，每年应对备份数据进行备份还原确认。

4.4  数据备份的人员分工：备份的负责人为公司IT管理员，质量控制部主管协助。

4.5  备份光盘、移动硬盘是数据备份专用，不得存储其他无关数据。由专人管理，一份保存于档案室中，另一份保存于另一栋建筑中（9号楼）；同时应填写REC-SMP-C002009-XX-02《检验数据备份记录》。

4.6  计算机内的数据文件为检验的原始数据并应保存在计算机的硬盘内，硬盘内的数据文件不得改动、删除，如硬盘的空间不足应增加硬盘。

4.9  备份数据仅限用于各类审计、认证、检查或数据恢复时调用。

5  电子数据审核

5.1  关键电子数据的录入应有第二人复核后才能完成。如计算机化系统不支持复核功能，应有第二人现场复核确认。关键电子数据录入包括并不局限于重要设置改变、检验方法新建、重要样品信息录入（批号、重量等）。

5.2  应当根据风险评估的结果，考虑在计算机化系统中建立数据审计跟踪系统，审计追踪应有专人审核。

6  计算机应急处理

6.1  停电

6.1.1  当接到供电部门停电通知时，应及时通知各组，在停电之前及时关闭检验仪器和计算机。

6.1.2  遇到突发停电，应在USP电源耗尽前关闭设备电源，防止瞬间大电流冲击。并报告电工和领导。

6.1.3  确认停电原因，如果是小范围电路原因，联系电工及时维修。如果是大范围停电且对电力恢复时间无法预计，及时通知各部门检验延期。

6.2  计算机故障

6.2.1  计算机发生故障后及时联系公司IT维修。

6.2.2  一般的硬件和软件问题经修复后计算机可直接使用。

6.2.3  硬盘故障应找专业维修人员恢复硬盘内的检验数据。如数据恢复失败，需调用最近的备份数据进行恢复。

6.3  自然灾害

6.3.1  遇到火灾、地震等自然灾害，应先撤离所有人员，保证生命安全。

6.3.2  灾害过后再回到现场检查仪器状况，必要时联系厂家提供支援。

6.3.3  如确认受灾计算机数据损坏且不可恢复，调用异地备份的光盘备份数据进行恢复。

6.3.4  数据恢复后需对缺失的部分检验数据进行风险评估，必要时采取相应措施。

6.4  计算机化系统变更管理

6.4.1  计算机化系统发生安装位置变更、硬件变更、软件安装/升级、关键参数变更、功能变更等变动情况时，应按SMP-A006002《变更管理程序》执行。

6.4.2  当一个计算机系统功能不适用，或执行一个新的系统代替原系统的功能时，原系统应执行系统退役，退役系统的数据应按要求进行存档，在规定的保存时间内，现场应有电脑和软件能够打开退役系统的数据。

6.4.3  已退役软件的电脑应标识，并由实验室封存。

7  计算机的维护

7.1  在条件允许且工作站的数据采集器未使用的情况下，质量控制部相关人员配合IT人员应在每3个月至少重启一次服务器和数据采集器，若期间内出现服务器和数据采集器卡顿，需重启服务器和数据采集器。

六、附录/APPENDIX

附录1：质量控制部检验用计算机目录

- 七、记录/RECORDS

1  REC-SMP-C002009-02-01  《检验用计算机使用人授权记录》

- 2  REC-SMP-C002009-02-02  《检验数据备份记录》

八、相关文件/RELATED DOCUMENTS

无

九、参考文件/REFERENCES

《2010版GMP附录 计算机化系统》

十、变更历史/CHANGES

| 版本号 | 修改简述 | 提出人 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新制定 | 张雪丽 | 2024-05-25 |
| 02 | - 1.将“范围/SCOPE”中的计算机改为计算机系统 2.更新“2 用户权限及密码管理” 3.更新“2.5 用户权限” 4.取消“3.1.4”关于文件夹锁定的描述 5.更新“4.3 数据备份到移动介质后，每年应对备份数据进行备份还原确认。” 6.更新“REC-SMP-C002009-02-02《检验数据备份记录》。REC-SMP-C002009-02-01 《检验用计算机使用人授权记录》” 7.增加“6.4 计算机化系统变更管理” 8.增加“7.计算机的维护” 9.附录1增加“QC-912 安捷伦气相、液相仪器控制器” | 张雪丽 | 2025-11-11 |

附录1  质量控制部检验用计算机目录

| 序号 | 计算机编号 | 用途 | 检验数据存储路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QC-901 | 安捷伦气相、液相客户端 | OpenLABDataStore\GC（或LC）\年\品名\Result\日期 / |
| 2 | QC-902 | 安捷伦气相、液相客户端 |  |
| 3 | QC-903 | 安捷伦气相、液相客户端 |  |
| 4 | QC-904 | 安捷伦气相、液相客户端 |  |
| 5 | QC-905 | 安捷伦气相、液相客户端 |  |
| 6 | QC-906 | 安捷伦气相、液相客户端 |  |
| 7 | QC-907 | 安捷伦气相、液相数据服务器 |  |
| 8 | QC-908 | 安捷伦备份服务器客户端 | / |
| 9 | QC-909 | 安捷伦气相、液相仪器控制器 | / |
| 10 | QC-910 | 安捷伦气相、液相域控服务器 | / |
| 11 | QC-911 | 安捷伦气相、液相备份服务器 | / |
| 12 | QC-912 | 安捷伦气相、液相仪器控制器 | / |
| 13 | QC-004 | 安捷伦高效液相色谱仪 | OpenLABDataStore\年\品名\Result\日期 |
| 14 | QC-005 | 安捷伦高效液相色谱仪 | OpenLABDataStore\年\品名\Result\日期 |
| 15 | QC-006 | 安捷伦气相色谱仪 | OpenLABDataStore\年\品名\Result\日期 |
| 16 | QC-009 | 傅里叶变换红外光谱仪 | Thermo数据库 |
| 17 | QC-010 | 原子吸收分光光度计 | DATA\年\品名\日期 |
| 18 | QC-011 | 紫外-可见分光光度计 | Labsolution数据库 |
| 19 | QC-107 | 温湿度监控系统 | / |
| 20 | QC-801 | 非色谱类设备还原测试 | / |

授权计算机系统编号：                                                        ；   软件名称：                               ；

| 序号 | 使用人 /日期 | 账号名称 | 计算机权限 | 软件权限 | 授权人 /日期 | 操作人 /日期 | 账号停用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 原因 | 操作人 /日期 |
|  |  |  | □管理员 □标准用户 | □管理员 □QC管理者 □检验员 □QA审核者 □分析师 □不适用 |  |  | □离职 □升职 □调岗 □其他 ； |  |
|  |  |  | □管理员 □标准用户 | □管理员 □QC管理者 □检验员 □QA审核者 □分析师 □不适用 |  |  | □离职 □升职 □调岗 □其他 ； |  |
|  |  |  | □管理员 □标准用户 | □管理员 □QC管理者 □检验员 □QA审核者 □分析师 □不适用 |  |  | □离职 □升职 □调岗 □其他 ； |  |
|  |  |  | □管理员 □标准用户 | □管理员 □QC管理者 □检验员 □QA审核者 □分析师 □不适用 |  |  | □离职 □升职 □调岗 □其他 ； |  |
|  |  |  | □管理员 □标准用户 | □管理员 □QC管理者 □检验员 □QA审核者 □分析师 □不适用 |  |  | □离职 □升职 □调岗 □其他 ； |  |
|  |  |  | □管理员 □标准用户 | □管理员 □QC管理者 □检验员 □QA审核者 □分析师 □不适用 |  |  | □离职 □升职 □调岗 □其他 ； |  |
|  |  |  | □管理员 □标准用户 | □管理员 □QC管理者 □检验员 □QA审核者 □分析师 □不适用 |  |  | □离职 □升职 □调岗 □其他 ； |  |

| 日期 | 备份数据包名称 | 仪器类型 | 备份仪器编号 | 备份时间段 | 操作者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

复核人/日期