审批及颁发/APPROVAL & ISSUANCE

|  | 部 门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起 草 | 质量控制部 |  |  |
| 审 核 | 质量控制部 |  |  |
|  | 质量保证部 |  |  |
| 批 准 | 质量负责人 |  |  |
| 颁 发 | 质量保证部 |  |  |

会审/COLLECTIVE REVIEW

| 部 门 | 签 名 | 日 期 | 部 门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / |  |  |  |

分发/DISTRIBUTION

| Copy-1 | Copy-2 | / |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量保证部 | 质量控制部 | / |  |  |  |

复审日期/REVIEW DATE

| 审核间隔 | 36个月 |  |
| --- | --- | --- |
| 签名/日期 | 签名/日期 | 签名/日期 |

一、目的/PURPOSE

建立pH值测定法的基本操作，为检验人员提供正确的操作规程，以便获得准确的实验数据。

二、范围/SCOPE

适用于pH值测定法检查的操作。

三、职责/RESPONSIBILITY

质量控制部负责本文件的制定、审核和执行；质量保证部负责本文件的审核及监督执行；质量负责人负责本文件的批准。

四、术语/GLOSSARY

无

五、内容/CONTENT

1  定义：

pH值是水溶液中氢离子活度(aH+)的负对数，即pH =-lgaH+，但氢离子活度却难以由实验准确测定。为实用方便，溶液的pH值规定为由下式测定：

式中  E为含有待测溶液（pH）的原电池电动势，V；

Es为含有标准缓冲液(pHs) 的原电池电动势，V；

k为与温度（t，℃)有关的常数。

k=0.059 16 + 0.000 198(t-25)

1.1  由于待测物的电离常数、介质的介电常数和液接界电位等诸多因素均可影响 pH 值的准确测量，所以实验测得的数值只是溶液的表观 pH 值，它不能作为溶液氢离子活度的严格表征。尽管如此，只要待测溶液与标准缓冲液的组成足够接近，由上式测得的 pH 值与溶液的真实 pH 值还是颇为接近的。

1.2  溶液的pH值使用酸度计测定。水溶液的pH值通常以玻璃电极为指示电极、饱和甘汞电极或银-氯化银电极为参比电极进行测定。酸度计应定期（一般情况为每年一次，主要部件维修后均需进行计量检定）进行计量检定，并符合国家有关规定。测定前，应采用下列标准缓冲液校正仪器，也可用国家标准物质管理部门发放的标示pH值准确至0.01pH单位的各标准缓冲液校正仪器。

2  仪器校正用的标准缓冲液：

2.1  草酸盐标准缓冲液  精密称取在54℃±3℃干燥4～5小时的草酸三氢钾12.71g，加水使溶解并稀释至1000ml；或购买1.68pH标准缓冲液。

2.2  苯二甲酸盐标准缓冲液  精密称取在115℃±5℃干燥2～3小时的邻苯二甲酸氢钾10.21g，加水使溶解并稀释至1000ml；或购买4.01pH标准缓冲液。

2.3  磷酸盐标准缓冲液  精密称取在115℃±5℃干燥2～3小时的无水磷酸氢二钠3.55g与磷酸二氢钾3.40g，加水使溶解并稀释至1000ml；或购买6.86pH标准缓冲液。

2.4  硼砂标准缓冲液  精密称取硼砂3.81g（注意避免风化），加水使溶解并稀释至1000ml，置聚乙烯塑料瓶中，密塞，避免空气中二氧化碳进入；或购买9.18pH标准缓冲液。

2.5  氢氧化钙标准缓冲液  于25℃，用无二氧化碳的水和过量的氢氧化钙经充分振摇制成饱和溶液，取上清液使用。因本缓冲液是25℃时的氢氧化钙饱和溶液，所以临用前需核对溶液的温度是否在25℃，否则需调温至25℃再经溶解平衡后，方可取上清液使用。存放时应防止空气中二氧化碳进入。一旦出现浑浊，应弃去重新配制；或购买12.45pH标准缓冲液。

2.6  上述标准缓冲溶液必须用pH值基准试剂配制。

3  检测步骤：

3.1  供试品的配制：按各品种项下的方法制备，严格按仪器的使用说明书操作，读取所测溶液的pH值，除另有规定外，供试品的溶液温度控制在25℃±2℃

3.2  记录所测溶液的pH值、温度并打印。

4  校正（定位）

4.1  选择两种标准缓冲液对仪器进行校正。

4.1.1  测定前，按各品种项下的规定，选择两种pH值约相差3个pH单位的标准缓冲液，并使供试品溶液的pH值处于两者之间。

4.1.2  取与供试品溶液pH值较接近的第一种标准缓冲液对仪器进行校正（定位），使仪器示值与下表列数值一致。

不同温度时标准缓冲液的pH值如下表

| 温度/℃ | 草酸盐 标准缓冲液 | 苯二甲酸盐 标准缓冲液 | 磷酸盐 标准缓冲液 | 硼砂 标准缓冲液 | 氢氧化钙标准缓冲液（25℃饱和溶液） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 1.67 1.67 1.67 1.67 1.68 1.68 1.68 1.69 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 | 4.01 4.00 4.00 4.00 4.00 4.01 4.01 4.02 4.04 4.05 4.06 4.08 4.09 | 6.98 6.95 6.92 6.90 6.88 6.86 6.85 6.84 6.84 6.83 6.83 6.83 6.84 | 9.46 9.40 9.33 9.27 9.22 9.18 9.14 9.10 9.06 9.04 9.01 8.99 8.96 | 13.43 13.21 13.00 12.81 12.63 12.45 12.30 12.14 11.98 11.84 11.71 11.57 11.45 |

4.1.3  仪器定位后，再用第二种标准缓冲液核对仪器示值，误差应不大于±0.02pH单位。若大于此偏差，则应小心调节斜率，使示值与第二种标准缓冲液的表列数值相符。重复上述定位与斜率调节操作，至仪器示值与标准缓冲液的规定数值相差不大于0.02pH单位。否则，需检查仪器或更换电极后，再行校正至符合要求。

4.2  选择三种标准缓冲液对仪器进行校正。

4.2.1  根据供试品溶液的pH值选择对应的3种标准缓冲液；

4.2.2  采用两种标准缓冲液对仪器进行自动校正，使斜率为90%~105%，漂移值在士30mV或士0.5pH单位之内，

4.2.3  再用pH值介于两种校正缓冲液之间且尽量与供试品接近的第三种标准缓冲液验证，至仪器示值与验证缓冲液的规定数值相差不大于士0.05pH单位

- 5  仪器的维护保养（每月一次）

5.1.1  检查仪器操作及维护保养规程是否齐全。

5.1.2  仪器功能检查，主要部件的连接及面板开关是否正常。

5.2  用洁净半湿软布进行仪器外部的清洁。

- 5.3  检查电极接触是否良好。

- 5.4  核对显示温度与实际温度是否一致。

6  注意事项

6.1  每次更换标准缓冲液或供试品溶液前，应用纯化水充分洗涤电极，然后将水吸尽，也可用所换的标准缓冲液或供试品溶液洗涤。

6.2  在测定高pH值的供试品和标准缓冲液时，应注意碱误差的问题，必要时选用适当的玻璃电极测定。

6.3  对弱缓冲液或无缓冲作用溶液的pH值测定，除另有规定外，先用苯二甲酸盐标准缓冲液校正仪器后测定供试品溶液，并重取供试品溶液再测，直至pH值的读数在1分钟内改变不超过±0.05止；然后再用硼砂标准缓冲液校正仪器，再如上法测定；二次pH值的读数相差应不超过0.1，取二次读数的平均值为其pH值。

6.4  配制标准缓冲液与溶解供试品的水，应是新沸过的并放冷的纯化水，其pH值应为5.5～7.0，并应尽快使用，以免二氧化碳重新溶入，造成测定误差。

6.5  标准缓冲液最好新鲜配制，在抗化学腐蚀、密闭的容器中，一般可保存2～3个月，但发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时，不能继续使用。

6.6  供试液的pH值大于9时，应选用适宜的无钠误差的玻璃电极进行测定。有些电极反应速度较慢，尤其测定某些弱电解质（如水）时，必须将供试液轻摇均匀，平衡稳定后再进行读数。

6.7  仪器读数开关、玻璃电极的导线插头与电极架均应保持干燥，潮湿易引起漏电，接触不良易使读数不稳。

6.8  注意操作环境温度，温度对电极电位影响较大，温度补偿调节钮的紧固螺丝是经过校准的，切勿使其松动，否则应重新校准。

6.9  新玻璃电极应在水中浸泡24小时后再用，以稳定其不对称电位，降低电阻，平时应浸泡在水中，玻璃电极球泡中的缓冲溶液不应有气泡，应与内参比电极接触。在电极架上应高于甘汞电极，以免触及容器。甘汞电极中应充满饱和氯化钾溶液，不得有气泡隔断溶液，盐桥中应保持有少量氯化钾晶体，但不可结块堵塞陶瓷渗出孔。

6.10  玻璃电极的球膜极易破损，切勿触及硬物。有时破损后从外观辨别不出来，可用放大镜仔细观察，或用不同的缓冲液核对其电极响应。有时虽未破损，但玻璃球膜内的溶液发生混浊，电极响应不符合要求，即不可再用。

6.11  如用标准缓冲溶液校准时用定位钮不能调节至规定值，应考虑电极污染，损坏或与仪器不匹配的可能，可更换新电极再进行测定。

6.12  所有样品均在溶解后立即测定。

6.13  盛样、溶样、测定过程中用到的容器清洗应达到不沾油腻，不挂水珠的要求。必要时可向容器中加入pH检测用水以检查pH值是否变化。

6.14  在只需测定大致pH值的情况下，也可采用指示剂法或试纸法。

六、附录/APPENDIX

无

七、记录/RECORDS

1  REC-SOP-C003010-03-01  《酸度计使用记录》

2  REC-SOP-C003010-03-02  《微生物室酸度计使用记录》

3  REC-SOP-C003010-03-03  《酸度计维护保养记录》

八、相关文件/RELATED DOCUMENTS

无

- 九、参考文件/REFERENCES

1  《中国药典》2025版四部  0631 pH值测定法

2  USP  <791>pH值测定法

十、变更历史/CHANGES

| 版本号 | 修改简述 | 提出人 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新制定 | 张雪丽 | 2023-12-01 |
| 02 | 1 执行《中华人民共和国药典》2025年版第四部 2 根据《中华人民共和国药典》的描述，细化校正流程。 | 张雪丽 | 2025-08-01 |
| 03 | 1 明确“3.1 供试品溶液的温度” 2.将“3.2 记录所测溶液的pH值温度。”修改为“3.2 记录所测溶液的pH值温度并打印。” | 郭尧 | 2026-03-25 |

仪器型号：　　　　　　　　；　仪器编号：　　　　　　　　；

校正斜率应为97%～103%；漂移值应为-30mV～+30mV；标准缓冲液核对误差应≤±0.02。

| 使用日期 | 使用时间 | 校正情况 |  |  |  |  | 使用说明 | 使用后 清洁及 状态 | 使用人 | 复核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准缓冲液与斜率结果（%）及 漂移值结果（mV） | 标准缓冲液核对 测定值与误差 |  |  | 校正结论 |  |  |  |  |
|  |  | □1.68□4.01□6.86 □9.18 □12.45 斜率： % 漂移值： mV | 理论值 | 测定值 | 误差 | 合格 不合格 |  | □正常 □异常 |  |  |
|  |  | □1.68□4.01□6.86 □9.18 □12.45 斜率： % 漂移值： mV | 理论值 | 测定值 | 误差 | 合格 不合格 |  | □正常 □异常 |  |  |
|  |  | □1.68□4.01□6.86 □9.18 □12.45 斜率： % 漂移值： mV | 理论值 | 测定值 | 误差 | 合格 不合格 |  | □正常 □异常 |  |  |
|  |  | □1.68□4.01□6.86 □9.18 □12.45 斜率： % 漂移值： mV | 理论值 | 测定值 | 误差 | 合格 不合格 |  | □正常 □异常 |  |  |
|  |  | □1.68□4.01□6.86 □9.18 □12.45 斜率： % 漂移值： mV | 理论值 | 测定值 | 误差 | 合格 不合格 |  | □正常 □异常 |  |  |
|  |  | □1.68□4.01□6.86 □9.18 □12.45 斜率： % 漂移值： mV | 理论值 | 测定值 | 误差 | 合格 不合格 |  | □正常 □异常 |  |  |

| 使用日期 | 使用时间 | 校正情况 |  |  |  | 检品名称 | 检品批号 | 使用后清洁 及仪器状态 | 使用人 | 复核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准缓冲溶液与斜率结果 | 标准缓冲液核对 测定值与误差 |  | 校正结论 |  |  |  |  |  |
|  |  | □pH=1.68 □pH=4.01 □pH=6.86 □pH=9.18 □pH=12.45 斜率： 漂移值： mV | 测定值 | 误差 | □合格 □不合格 | □胰酪大豆胨液体培养基 |  | □正常 □异常 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □麦康凯液体培养基 |  |  |  |  |

备注：校正斜率应为97%～103%；漂移值应为-30mV～+30mV；标准缓冲液核对误差应≤±0.02。　。

复核人/日期：

仪器编号：

| 周 期 | 项 目 | 结果或处理措施 |  |  |  |  | 维护人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每 月 | 检查仪器操作及维护保养规程是否齐全 | □齐全 □不齐全 □其它 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器功能检查，主要部件的连接及面板开关是否正常。 | □正常 □不正常 □其它 |  |  |  |  |  |
|  | 用洁净半湿软布进行仪器外部的清洁 | □已清洁 □未清洁 □其它 |  |  |  |  |  |
|  | 检查电极接触是否良好 | □良好 □不良好 □其它 |  |  |  |  |  |
|  | 温度核对（℃）（差值应≤±1℃） | 仪器显示 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  | 温度计测定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 差值 |  |  |  |  |  |
| 每 月 | 检查仪器操作及维护保养规程是否齐全 | □齐全 □不齐全 □其它 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器功能检查，主要部件的连接及面板开关是否正常。 | □正常 □不正常 □其它 |  |  |  |  |  |
|  | 用洁净半湿软布进行仪器外部的清洁 | □已清洁 □未清洁 □其它 |  |  |  |  |  |
|  | 检查电极接触是否良好 | □良好 □不良好 □其它 |  |  |  |  |  |
|  | 温度核对（℃）（差值应≤±1℃） | 仪器显示 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  | 温度计测定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 差值 |  |  |  |  |  |
| 每 月 | 检查仪器操作及维护保养规程是否齐全 | □齐全 □不齐全 □其它 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器功能检查，主要部件的连接及面板开关是否正常。 | □正常 □不正常 □其它 |  |  |  |  |  |
|  | 用洁净半湿软布进行仪器外部的清洁 | □已清洁 □未清洁 □其它 |  |  |  |  |  |
|  | 检查电极接触是否良好 | □良好 □不良好 □其它 |  |  |  |  |  |
|  | 温度核对（℃）（差值应≤±1℃） | 仪器显示 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  | 温度计测定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 差值 |  |  |  |  |  |

复核人/日期：